附件

成都市新津生态环境局生态环境监测能力建设项目

拟采购设备及技术要求

一、便携式β射线法颗粒物分析仪
（一）采购概况
1. 采购设备名称：便携式β射线法颗粒物分析仪
2. 采购数量：1台（套）
3. 执行标准：完全符合《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 便携式β射线法》（HJ 1457-2026），监测数据可作为生态环境执法、例行监测、应急监测合法有效依据。具备防范篡改伪造监测数据功能、北斗定位及授时功能。
4. 采购用途：用于辖区玻璃、锅炉等行业固定污染源低浓度颗粒物（≤50mg/m³）现场监测、专项执法检查、应急投诉核查及突发大气污染事件应急监测。
（二）核心技术参数要求
1适用标准及原理
1.1 设备检测方法、技术指标、试验流程完全满足HJ 1457-2026《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 便携式β射线法》国家标准全部规范要求。
1.2.测量原理：采用β射线吸收法，通过采集颗粒物前后β射线能量衰减变化，精准计算颗粒物质量浓度，无需实验室称重预处理，现场直接出具检测结果。
1.3 可直接测定固定污染源废气湿基、干基颗粒物浓度，自动换算标况浓度，数据符合生态环境监测数据质控要求。
2性能指标参数
2.1采用一体化设计，集烟尘采样泵、β射线烟尘检测单元、烟气采样泵、烟气预处理单元、烟气传感器、烟温传感器、湿度传感器、S型皮托管于一体，无需外接主机，即可实现烟尘烟气以及工况同测功能。（需提供实物照片作为证明材料）

2.2烟尘检测采用β射线吸收原理，现场自动检测烟尘浓度及排放量。

2.3采用低活度的14C β射线豁免源，衰变过程稳定，辐射剂量低，安全可靠。（需提供省级以上计量机构出具的活度证明材料）

2.4所投产品符合计量法要求，取得计量器具型式批准证书。

2.5内置定电位电解式传感模块，集成智能抗干扰补偿算法，实现烟气多组分实时精准监测。

2.6内置高效烟气预处理装置，应对高湿工况，可有效去除烟气水分，提高烟气检测精度。

2.7具有定时自动排水功能，可依据预设时间间隔，自动完成排水，无需人工干预。

2.8具有烟温、流速、压力、含湿量、含氧量全工况监测功能。

2.9配置不低于5英寸触摸手操器，可无线操控仪器。

2.10支持中、英文输入，方便用户输入采样地点等信息。

2.11主机配备彩色触摸屏。

2.12具有断电记忆功能，意外断电可自动存储当前测量数据与进程，来电后继续执行上一次未完成的测量任务。

2.13烟气分析具有烟道内校零及清洗功能，无需将取样管取出。

2.14测量数据自动生成二维码，扫码即可实现数据导出；测量数据可现场蓝牙打印。

2.15具有激光测距功能，能自动计算测点位置，可根据取样管长度等参数计算出采样头探入深度。（需提供实物及软件界面照片作为证明材料）

2.16内置陀螺仪，具有角度检测功能，显示采样嘴偏离角度，确保采样精度。（需提供软件界面照片作为证明材料）

2.17滤带前后位双重加热，提升滤膜烘干效率，防止烟气冷凝对测量结果造成影响。（需提供实物照片作为证明材料）

2.18取样管采用对接设计，可实现快速拆装，且可多角度转动，方便运输和使用。

2.19内置式皮托管，采用模块化设计，方便拆卸和维修。

2.20烟气采样管和过滤器内置，烟尘和烟气采样管路独立设计。

2.21具有滤带用尽前预警和纸带用尽、断裂及压嘴故障报警功能。

2.22采用滤带式设计，一次安装长时间使用，并可实现短期在线监测功能。

2.23手操器内置打印机，具备打印功能。

2.24采用化学惰性复合标定膜片，实现测量数据的精准溯源与误差修正。

2.25取样管与主机之间的烟气管采用对接设计，无需外接管路，避免管路外接造成的烟气冷凝。（需提供实物照片作为证明材料）

2.26内部集成阻容法湿度传感单元，可实时检测烟气含湿量。

2.27具备单北斗定位能力。（需提供国家认可的第三方机构出具的检测证书和检测报告）

2.28具有标准通信接口，可与校准器实现烟温流量等自动标定。

2.29流量范围：至少包含（0～60)L/min，分辨率：0.1L/min，误差：不超过±5%。

2.30浓度范围：（0～50)mg/m3，误差：不超过±20%。

2.31取样管伴热温度：105℃（100℃~160℃可设），分辨率：1℃，误差：不超过±10℃。

2.32滤膜加热温度：105℃（100℃~160℃可设），分辨率：1℃，误差：不超过±5℃。

2.33取样管长度：总长不小于1.5米。

2.34含湿量：（0～40)%，分辨率：0.01%，误差：≤5%，绝对误差不超过±0.75%；＞5%，相对误差不超过±15%。

2.35烟气部分：O2:(0～30) %;SO2:(0-2000)μmol/mol,NO:(0-1000)μmol/mol,NO2:(0-100) μmol/mol,CO:(0-4000) μmol/mol。

2.36主机重量：不大于6.5kg。（提供厂家盖章承诺函）

3.配置要求：主机1套（内置O2,SO2,NO,NO2,CO),取样管（含背包）1套，主机背包1个，电源适配器1个，手操器1套，三脚架1个，校准膜片1个，打印机1个。

二、环境空气颗粒物综合采样器

（一）采购概况
1. 采购设备名称：环境空气颗粒物综合采样器（配套多量程流量校准器1台）

2. 采购数量：1台（套）

3. 执行标准：满足 HJ/T 374-2007、 HJ/T 375-2007、HJ 93-2013 、JJG 956-2013 的要求，中流量采颗粒物及至少双路气态污染物采样，配套 TSP、PM₁₀、PM₂.₅ 采样切割头，具备防范篡改伪造监测数据功能、北斗定位及授时功能。

4. 采购用途：用于环境空气中特征气态污染物和颗粒物的现场采样，满足 HJ/T 374-2007、HJ/T 375-2007、HJ 93-2013 、JJG 956-2013 的要求。

（二）核心技术参数要求
1.适用标准及原理

HJ/T 374-2007 总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法
HJ 93-2013 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法

HJ/T 375-2007 环境空气采样器技术要求及检测方法

JJG 956-2013 大气采样器

2性能指标参数
2.1 具有5气路同时采样功能，每路采样流量分别设置并独自恒流控制；

▲2.2 仪器应采用引风式环境温度检测模块，减小环境温度测量误差；（需提供产品照片为佐证材料）

2.3 自动计算累计采样体积，同时根据气压、温度换算参比采样体积或标况采样体积；

2.4 一体式恒温箱，可内置4个吸收瓶；

2.5 采用防倒吸设计，有效防止误操作导致的吸收液倒吸；

▲2.6 宽温高亮OLED显示屏，适用于-40℃高寒环境（需提供证明材料，包含实物照片和显示屏规格书）；

2.7 大气压可输入和测量，适于低压环境使用；

2.8 可实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式；

2.9 提供USB接口，可将采样数据文件导出，同时支持升级仪器主板程序；

2.10 预留物联网模块接口，可拓展联网功能；

2.11 内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理；

3、主要技术参数：

▲3.1 颗粒物采样流量：(10～130)L/min（需提供型评证书复印件为佐证材料，加盖制造商公章或投标单位公章，否则不予认可）；

3.2 大气采样流量A/B/C/D路：(0～1.0)L/min；

3.3 流量计前温度：(-30～99)℃；分辨率：0.1℃；准确度：不超过±2.5℃；

3.4 流量计前压力：(-45～0)kPa；分辨率：0.01kPa；准确度：不超过±2.5%；

3.5 大气压：(50～130)kPa；分辨率：0.01kPa；准确度：不超过±0.5kPa；

3.6 负载能力：100L/min流量时，可克服阻力6kPa；

3.7 数据存储：20000组；

3.8 温控范围：（15-30）℃任意设置。

3.9具备单北斗定位及授时能力。（需提供国家认可的第三方机构出具的检测证书和检测报告）

配套多量程流量校准器1台，其技术性能参数如下：

4.1参与采购的大气采样器匹配，符合国家环保行业标准HJ/T368-2007和HJ/T374-2007。

4.2校准量程满足大流量量程：0.8 ~1.4m3 /min；中流量量程：75~125 L/min；示值误差±≤2％。

4.3环境温度测量范围(-10~90)℃，分辨率0.1℃，准确度优于±0.3℃。

4.4大气压传感器测量范围(50~110)kPa，分辨率0.01kPa，准确度优于±500Pa。
4.5大屏幕液晶显示，中文界面，能数字化校准和显示工况流量、标况流量、参比流量、大气压、环境温度、孔口压差等数值。
4.6具有数据存储功能、USB接口，可选配优盘导出数据，可选配蓝牙打印机。
交直流两用，内置锂电池，续航时间大于8小时。
4.7具备单北斗定位及授时能力，以及防篡改功能。
*5、配置要求：

主机1台，主机铝箱1个，多量程流量校准器1台及储存箱1个，TSP/PM10/PM2.5采样头一个，三脚支架1套，防倒吸干燥筒4个，吸收瓶挂架2个。
三、环境振动分析仪采购技术需求

（一）采购概况
1. 采购设备名称：环境振动分析仪（配套环境振动分析仪校准器1台）

2. 采购数量：1台（套）

3. 执行标准：完全满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）和《环境振动监测技术规范》(HJ 918-2017) 要求，监测数据可作为生态环境执法、例行监测、应急监测合法有效依据。

4. 采购用途：用于环境振动现场监测、专项执法检查、应急投诉核查应急监测。

（二）核心技术参数要求
1.适用标准及原理
1.1 设备检测方法、技术指标、试验流程完全满足《人体对振动的响应 测量仪器》（GB/T 23716—2009）、《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）和《环境振动监测技术规范》(HJ 918-2017) 全部规范要求。

1.2 测量原理：采用数字信号处理技术的实时分析仪，可以对振动信号进行幅值分析，现场直接出结果。

2.性能指标参数
2.1符合标准：ISO 8041-1:2017、GB/T 23716—2009《人体对振动的响应 测量仪器》；IEC 61260-1:2014 Class 1、GB/T 3241.1—2025 1级；符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）和《环境振动监测技术规范》(HJ 918-2017) 相关要求;

2.2频率范围：

环境振动：1 Hz～80 Hz；

2.3▲测量范围：

环境振动（不计权）：50 dB~160 dB；

2.4时间计权：指数、线性；；

2.5频率计权：

环境振动：Lx-y、Lz、ap、Wk、Wd；

2.6▲显示器：4.3英寸电容型触摸屏；

2.7主要测量指标：
环境振动：瞬时VLi、VLmax、VLmin、VLeq,T、VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、VLpeak、SD；

2.8▲数据存储：不小于10G内部存储，外部支持32G TF卡存储；

2.9通讯模块：内嵌Wi-Fi、4G和蓝牙通讯模块；

2.11▲定位系统：内置北斗定位系统以及具备授时功能；

2.12具备录音功能，可选采样频率48k和24k；

2.13输出接口：AC（交流）、DC（直流）、IO扩展口、USB接口、4G、WIFI、蓝牙；

2.14▲具备数据加密功能，防止数据篡改；

2.15电源：内置充电电池，充满电能正常使用8小时以上；

2.16测量时间：1 s到96 h 59 min 59 s任意设置；

2.17防尘防水等级：IP65。
3 配套环境振动分析仪校准器1台，其技术性能参数如下：
3.1与环境振动分析仪必须为同一品牌设备，完全满足《人体对振动的响应 测量仪器》（GB/T 23716—2009）、《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）和《环境振动监测技术规范》(HJ 918-2017) 中对环境振动分析仪校准器的要求，可对环境振动分析仪进行校准。

3.2  符合标准：GB/T 23716-2009附录A  JJG 1062-2010

3.3  频率：15.915 Hz±1 %

3.4  幅度：（小于3%）

	频率(Hz)
	加速度(m/s2)
	速度(mm/s)
	位移(mm)

	15.915
	1(RMS)
	10(RMS)
	0.1(RMS)

	15.915
	10(RMS)
	100(RMS)
	1(RMS)


3.5横向振动：小于5 %

3.6  预热时间：小于20 s

3.7  负载能力：大于70 g，幅度为10 m/s2时小于100 g，幅度为1 m/s2时小于1000 g

3.8  总失真：小于5 %

3.9电源：内置充电电池

3.10功耗：电池充满电后可连续工作8h以上

3.11传感器安装孔：M5

3.12 使用环境：

温度：0 ℃ ～ + 40 ℃  相对湿度：10 % ～ 90 %

3.13防尘、防水保护等级：IP25

3.14 外部充电器:输入电压100～240 V，50～60 Hz；充电时间>3h。
4.配置需求：振动分析仪主机（统计分析功能）*1，环境振动分析仪校准器*1，加速度传感器*1，便携输出打印设备*1，设备箱*1。

四、商务及服务要求

1. 报价要求：供应商报价为最终包干总价，包含设备费、材料费、运输费、装卸费、安装调试费、人员培训费、税费、质保服务费等所有费用，采购人无额外付费项目。
2. 交付周期：合同签订后30日历天内完成设备到货、安装、调试、验收及人员操作培训。
3. 质保要求：整机质保期≥1年，质保期内免费提供维修、校准指导、故障处理、软件升级服务；终身提供成本价维修及技术支持。
4. 验收要求：设备到货后需配合采购人完成整机调试、性能校准，100%符合HJ 1457-2026标准及本采购参数要求，顺利通过项目验收、计量核查。
5. 技术培训：供应商需免费提供现场实操培训、日常维护保养培训，确保我方操作人员熟练掌握设备操作、数据处理、基础运维技能。
